| 卫勤保障车（负压救护车） |  |
| --- | --- |
| 数量：辆 预算单价：万元/辆 总计万元 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）车辆基础参数 |  |
| 1 | ▲排气量ml：≥2150； |
| 2 | 排放标准：国VI； 燃油种类：汽油或柴油 |
| 3 | 整备质量(kg)：≥2750； 总质量(kg)：≥3700 |
| 4 | ▲最大功率（Kw/rpm）：≥100；轴距(mm)：≥3750；（提供检验报告或工信部报告均可） |
| 5 | 最大扭矩Nm/rpm：≥355/1500-2100； |
| 6 | 制动系统：液压双回路盘式制动； |
| 7 | 变速器：≥6挡手动或AMT自动挡； |
| 8 | 最高车速(km/h)：≥145； 油箱容积（L）：≥80； 座位数：5-9位； |
| 9 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：≥5820×1970×2600； 医疗舱尺寸(长×宽×高)(mm)：≥3220×1750×1840； |
| 10 | 防抱死制动系统 (ABS)；制动力分配系统(EBD)；（提供检验报告或工信部报告或厂家承诺函均可）；配备除颤监护仪、呼吸机、心电图机各1台，便携式吸引器、人工呼吸急救苏醒球套组各1套，急救箱1个；原厂倒车雷达系统； |
| （二）车辆标准配置 |  |
| 11 | 车辆维护警告系统； 中控门锁； 驾驶室3座椅； 驾驶员安全气囊； 驾驶室电动车窗； 后双开门； 手动后视镜； 中门上车踏板，后上车踏板； 同色保险杆； 第二把遥控钥匙； 驾驶室12V插座一个； 车辆滑动门带推拉窗； 左右两侧玻璃全贴黑色防爆膜，后门玻璃全贴黑色防爆膜； 驾驶室原厂系统； |
| 12 | ▲医疗舱冷暖一体空调系统（提供电路图或投标人承诺函证明） |
| (三）外部警灯及照明 |  |
| 13 | 100W警报器一套； 车头中网安装≥2颗爆闪警灯； 车身尾部上方安装朝下≥1颗45度角隐藏式外场照明灯； 车身右侧中门上方安装≥4颗朝下45度角隐藏式外场照明灯； |
| 14 | 车顶前部安装集成流线型贴合式一体化警灯及照明灯，包含车顶朝前方≥10颗LED爆闪灯、左右两侧≥2颗LED爆闪灯、尾部≥4颗LED爆闪灯、右侧中门上车≥3颗向下45度角LED照明灯、尾部≥3颗向下45度角LED照明灯，提供实物照片； |
| （四）内部布局 |  |
| 15 | 医疗舱中门配置上车安全扶手； 医疗舱座位的上方设有贯穿整个右侧的长条防撞软包； 医疗舱上方设有≥5门储物箱小柜，配蓝色半透明可视柜门，柜门铰链带液压缓冲，安全开合； 医疗舱设有设备固定区，配置操作扶手1个、文件放置盒1个； 医疗舱设有设备固定区设备挂板≥1条、设备滑座≥3个； 医疗舱配置暖风出风口； 医疗舱前端配置空调维修门，便于维护及检修医疗舱空调； 医疗舱尾部配置≥1kg灭火器； 医疗舱顶部配置贯通整个医疗舱的安全扶手； 医疗舱顶部尾端配置双向换气风扇，可抽风及排气； 医疗舱顶部及左右两侧都配置了隔音及隔热层； 医疗舱配置中门和后门全套防撞软包； 配备国产上车担架； 可根据客户需求黏贴外部彩条； 配备履带式楼梯椅、上车担架、铲式担架、脊椎固定板； 医疗舱顶部设有≥4瓶式输液挂钩，保护盖打开后可提供固定支撑； |
| 16 | ▲驾驶室与医疗舱配置吸塑一体成型的中隔墙, 分开前后车厢,中部设有一个调光玻璃窗搭配电气功能控制。（提供医疗舱内饰ABS材料挥发性有机物、甲醛、燃烧试验、第三方检测报告复印件作为证明） |
| 17 | ▲医疗舱中隔墙中部配置≥8寸触摸屏医疗控制单元（通过屏幕可以控制内外的照明灯、氛围灯、空调、暖风、换气、消毒灯、交流电源、前后对讲、中隔窗调光显示、移动网络；可以实时查看氧气余量、主副电瓶电量、车内温湿度、时间；锁屏的状态为暗光显示，触摸时为亮光显示） |
| 18 | 搭配两个≥4.3寸的扩展屏，一个配置在驾驶仓上方，一个配置后门打开的位置（扩展屏的功能是控制医疗仓的照明灯、氛围灯、前后对讲、中隔窗调光显示以及车辆中门、后门的工作照明） |
| 19 | ▲医疗舱中隔墙配置一体式成形的器械柜，柜子顶面设有医护操作沉台，设有膝顶开门式的污物桶、锐器桶；3层储物抽屉；底部是急箱放置区，可朝两个方向提取；柜子设有雨伞挂钩。 |
| 20 | ▲医疗舱中隔墙上方配置扬声器及麦克风，（设置了前后对讲系统，通过驾驶室和医疗舱的触摸屏控制） |
| 21 | ▲医疗舱配置吸塑一体成型座位台（内部设有铲式担架固定仓），上方设有2位成型防滑座位和靠背板配2点式安全带、1个朝前座椅，可以折叠座板及扶手。 |
| 22 | ▲医疗舱地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电灰色地板革（提供耐温度性、耐水性、耐磨损性、燃烧试验检测报告复印件作为证明材料） |
| （五）氧气系统 |  |
| 23 | 医疗舱尾端下方设有一体成型氧气柜，配置2个≥10L氧气瓶（带减压阀）； 医疗舱设备固定区设有≥2套氧气终端，可供呼吸机和湿化器使用； |
| （六）电气系统 |  |
| 24 | 车载（12V/220V）逆变充电一体机≥1000W； 医疗舱顶部操作区位置配置≥4盏LED圆形照明灯； 医疗舱顶部配置≥2盏12V输液射灯； 医疗舱两侧顶部配置≥3套LED氛围灯带； 医疗舱一侧座位底部配置≥3套LED氛围灯带； 医疗舱内在设备区上方配置≥5个220V插座； 医疗舱内在设备区下方配置≥2个12V插座； 驾驶安装紧急启动按钮； 车辆一侧配置220V/16A带防护盖的外接电源插座及10m长移动电缆； |
| 25 | ▲驾驶室中隔墙处安装电气控制系统（提供改装线束耐高温、橡胶件防水性能检测报告复印件作为证明） |
| （七）负压系统 |  |
| 26 | 负压系统安装在救护车内，以实现传染病负压隔离要求。 |
| 27 | ▲负压救护车内受生物病毒污染的空气经过滤后排出车外。所投车辆满足WS/T292-2008《救护车》负压要求，提供第三方检测机构出具的检测报告（检测报告中检测样品须提供与投标车辆型号一致） |
| 28 | 空气悬浮粒子过滤率≥99.7%； 12V/18W内置紫外线灯； |
| （八）除颤监护仪技术参数要求 |  |
| 29 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 整机带电极板、电池的重量不超过8kg； 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |
| 30 | 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为≥360J，提高除颤成功率和有效性。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |
| 31 | 除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 |
| 32 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。具备良好的防水性能，防水级别IPX4。具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。 |
| 33 | CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求； 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002。 |
| 34 | 可选配血氧饱和度监护功能、呼末二氧化碳功能； 可充电锂电池，支持200次以上200J除颤； 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； |
| 35 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。彩色TFT显示屏＞6”,分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； ≥50mm记录仪，自动或手动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＞10s； 心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＞100mm。可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测； |
| （九）呼吸机技术参数要求 |  |
| 36 | ▲压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O； |
| 37 | 整机采用橘黄色，符合急救设备的要求；呼吸模式和通气参数可一步设置；、方便携带，配备多用途挂架。 |
| 38 | 驱动方式：气动电控；通气方式：容量控制； |
| 39 | 多种电源方式：市电、车载电源、内置电池，高效能内置电池可提供移动转运式、固定式不同解决方案；内置电池≥6小时供电； 内置流速传感器，内置空氧混合器； |
| 40 | 通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT、Manual、窒息后备通气功能； 潮 气 量： 0～1800ml； 呼吸频率：4～99bpm； 吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4； 压力上限：20～80cmH2O； 压力下限：0～20cmH2O； 氧浓度：范围为48%～100%，连续可调； 报警静音：不大于120秒； |
| 41 | 监测参数：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测；监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测； |
| 42 | 报警参数：气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警； |
| （十）心电图机技术参数要求 |  |
| 43 | 整体要求：具有提手，便携式设计,设备应适合院前、院内急救及病人转运需求； 具有手动、自动、节律分析、存储四种工作模式，适合各种工作状况要求； 具有自动分析功能，手动、自动记录心律不齐，自动检测并触发打印心律失常心电报告。具有辅助分析功能，支持预览心电图参数和分析结果，辅助分析结果； 具有自动回放模式，支持心电图波形回放，并支持修改，分析和打印心电图，快速打印节约打印纸； 具有存储模式，能够不打印显示参数和诊断信息，存储心电图供回放； |
| 44 | 导联模式：12导联同步采集，标准12导联、欧洲12导联可选； 采样率：大于12位/1000Hz； 具有滤波器功能，交流滤波器：50Hz/60Hz；肌电滤波器：25Hz/45Hz；漂移滤波器：0.15Hz（自适应）； 共模抑制比：≥120dB（加交流滤波器）； 输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路和起博脉冲抑制电路，具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别； 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）。输入回路电流：≤0.01μA。患者漏电流：＜10μA(AC)； 绝缘强度：≥4000V rms； 耐极化电压：≥±600mV（灵敏度变化≤±5%）。时间常数：≥4.9s。频率响应：0.05～160Hz(-3db)。噪声电平：＜15μVp-p； |
| 45 | 具有自动，2.5，5，10，20，40 mm/mV等灵敏度可调； 走纸速度：6.25、12.5、25、50mm/s（±3％）可选； 记录格式：3+3道、6道、6+1道、12道四种，可设置选择5秒-12.5秒心电图自动记录； 可任意选择节律导联 可选Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V1……V6； 记录方式：热敏点阵记录，8点/毫米(垂直方向)；40点/毫米(水平方向25mm/s时)；能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持中文拼音和五笔输入，并打印ECG波形和测量值及分析诊断结果报告； 记录纸规格：210mm/215mm宽卷纸或折叠纸，有效记录宽度为210mm； 病例存储：大于250个以上病例存储，可进行回顾分析； 通讯接口：支持USB/UART/RS232通讯，外接打印机可直接通过USB、RS232进行文件另存、外接U盘和打印及上传到ECGNET管理软件上。可支持条码扫描快速录入患者信息； 具有内部直流电源（内置可充电锂电池）：额定电压/容量：14.4V/4400mAh，连续工作3小时以上，可待机10小时以上，持续打印3小时以上，连续打印300份心电图。额定充电电流：500mA（恒压恒流），额定充电循环次数≥300次； |
| 46 | 具有彩屏7寸或以上彩色液晶显示屏（可选触控屏），显示12道波形和工作状态。屏幕亮度可调，具有屏幕保护省电模式，支持2分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）。 |
| 47 | 具有电极脱落、接触不良指示，电极脱落报警，每个电极独立指示。 |
| （十一）便携式吸引器技术参数要求： |  |
| 48 | 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)； 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值； 抽气速率：≥20 L/min； 噪声：≤65 dB(A)； 贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）； 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V； 输入功率：110VA； 机内电池在充足情况下，平均工作时间：≥30分钟； 净重：≤4.5 ㎏； |
| （十二）急救箱技术参数要求： |  |
| 49 | 尺寸重量要求：长≤43cm，宽31cm，高16cm；重量约8kg。 供氧器(1.4L)：1套。 吸氧管：1套。 氧桥：1只。 专用扳手：1只。 加湿器：1只。 血压表(表式)：1具。 听诊器：1付。体温计： 1支。压舌板：1支。 笔试手电筒：1支。 开口器：1把。 舌钳：1把。 手术剪：1把。 敷料镊：1把。 针灸针：1套。 止血带：1条。 乳胶管：1条。 导尿管：1条。 弯盘（小号）：1个。 卷式夹板：1卷。 |
| 50 | 外伤缝合刀包1包：手术刀柄（4#）：1把；手术刀片（4#）：2片；持针器（14cm)：1把；止血钳（直全齿16cm）：1把；止血钳（弯全齿16cm）：1把；蚊式止血钳（直12.5cm)：1把；手术剪（弯圆14）：1把；辅料镊（直无钩12.5cm）：1把；帕巾钳(10cm)：1把；缝合针（○1/2 8x20）：1包；缝合针（△1/2 9x24）：1包；缝合线（黑丝线7#）：1支；缝合线（羊肠线1#）：1支；手术手套：1付；手术巾：2块；纱布块：4块；胶带纱布块：1块；固定脐带用绷带卷：1卷；棉线绳：2根。 三角巾急救包：2个。 小砂轮：1-2个。 绷带：3卷。 胶布：1卷。 棉签：1包。 针剂固定格：若干个。 片剂固定格：若干个。 供氧器说明书，保修单各一份。 |
| （十三）人工呼吸急救苏醒球套组技术参数要求 |  |
| 51 | 本产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 产品材质：硅胶。 适用于成人和小孩。 |
| 52 | 本产品可以在134℃的高压灭菌器反复消毒使用（除氧气管和空气袋）。 本产品带有限压阀可以确保供给病人安全的气体压力。 复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。 病人接头端是标准口径22/15mm(符合标准：ISO5356-1)。 所有零件的材料都不含乳胶。 |